UTX650B  X荧光光谱仪

一、应用领域

UTX650B是一款经济、实用、操作简便的X射线荧光光谱仪，适用于：

五金、接插件、电气连接器电镀，PCB电镀，塑料、ABS、镁铝合金电镀；含量普通的合金材料分析。镀液分析。

镀层厚度检测

五金、接插件、电气连接器电镀Au、Ag、Sn、Ni、Cu、Zn、Cr、NiP、SnPb合金、SnCu合金、ZnNi合金、AuPdNi合金等；

PCB电镀Au、Ag、Cu、Ni、NiP、SnPb合金等

塑料、ABS、镁铝合金电镀Au、Ag、Sn、Ni、Cu、Zn、Cr、NiP等

合金材料分析

不锈钢中的Fe、Cr、Ni、Mo等成分

黄铜中的Cu、Zn、Pb等成分

磷铜中的Cu、Zn、Sn、Pb等成分

焊锡中的Sn、Pb等成分

镀液分析

电镀液中Au、Ag、Cu、Ni、Cr、Zn、Sn的主盐的浓度

二、产品特点

1、从K到U的快速元素分析、金属镀层厚度检测

2、检测灵敏度0.01%到100%；镀层0.01um到35um

3、测量时间短，每个测量只需10-60秒

4、15-20 倍彩色CCD系统用于样品图像观察

5、有多种形状和多种规格的准直器可供选用

6、大窗口正比计数器，提高测量稳定性

7、机械结构简单，可靠

8、FP基本算法软件

9、灵活的应用分析软件

10、仪器安装简单、快速

三、技术指标

| 高压发生器 |
| --- |
| 输入电压 | 24VDC±10% |
| 输出电压 | 0-50kV |
| 输出电流 | 0-1.0mA |
| 输出精度 | 0.01% |
| 备注 | 有自动软件侦测功能 |
| X射线管 |
| X射线管靶材 | W靶、Rh、Mo、Ag、Cr靶材可选 |
| X射线管窗口 | Be窗 |
| 电气参数 | 50W、4-50kV，0-1000uA |
| 冷却方式 | 硅脂冷却 |
| 使用寿命 | 15000-20000h |
| 探测器 |
| 检测范围 | K19-U92 |
| 分辨率 | FWHM<760eV |
| 探测窗口 | 铍窗，窗口面积：400mm2 |
| 镀层测厚指标 |
| 分析范围 | 0.01um—35um |
| 第一层精密度/准确度 | 相对标准差5%以下（厚度大于0.5um时） |
| 第二层精密度/准确度 | 相对标准差10%以下（厚度大于0.5um时） |
| 谱处理系统 |
| 处理器类型 | 全数字化32-bit3 DSP |
| 谱通道数 | 256，512，1024，2048可供选择 |
| 计数率 | 大于100000cps |
| 能量范围 | 1400eV-40960eV |
| 死时间 | <5% |
| 光路系统和样品观测 |
| 准直器系统 | 单一准直器φ0.1mm |
| 对焦系统 | 激光对焦 |
| 滤光器 | 多种滤光器(Ni、Cu、Mo、Al、Ti)可供选择 |
| 样品观察系统 | 300万象素高清CCD摄像头，20倍光学变焦。 |
| 样品室 |
| 样品室内部空间（mm） | （宽×高×深）：450×160×400mm |
| 样品台尺寸 | （宽×深）：250×275mm |
| 样品台承载重量 | ≤5kg |
| 试验样品最大尺寸 | 宽×高×深：440×150×390mm。 |
| 样品台控制方式 | 全自动样品台 |
| 工作台移动技术数据 | X=200±5、Y=200±5、Z=80±5mm |
| 工作台移动精度 | 0.02mm |
| 计算机和软件 |
| 控制计算机 | 联想品牌机M7150，1G内存，500G硬盘 |
| 显示器 | 联想17寸LCD显示器 |
| 操作系统 | WindowsXP、OEM简体中文版 |
| 报告结果 | Word、Excel格式 |
| 软件 | 镀层测厚软件 |
| 软件类型 | FP基本参数法软件 |
| 软件语言 | 简体中文、繁体中文、英文、其它 |
| 谱显示 | 自动峰定性，KLM标记，谱重迭比较 |
| 谱处理 | 总强度，净强度，背景强度；全面积，净面积，多元素拟合，高斯拟合；倒数谱 |
| 资料分析 | 基本参数，基本谱图，无标样测试，峰位修正，底材修正 |
| 重量和尺寸 |
| 设备主体尺寸（mm） | 宽×高×深：W 580×H 600×D 715mm |
| 主体重量 | 约60kg |
| 使用环境 |
| 工作环境 | 温度15-250C，湿度40-70%RH |
| 电源系统 | 单相220V±10%，工作电压在充许范围内 |
| 其它 | 不要靠近产生强磁场，电场，高频等装置 减少振动 粉尘少，湿度低，无腐蚀性气体 日光不能直射 作为地震的对策，要考虑装置的固定 |

四、硬件

1、超大空间样品仓

UTX650B采用由上而下的测量方法，应用这种测量方法，可以设计超大空间样品仓，亦可以测量腔体、凸面、凹面等不规则的产品。解决了一些仪器不能测量超大线路板、大框架、轮毂、长管、长套等。

2、高精度样品台

高精度样品台调节精细、平稳，可以准确地定位较小和不规则物品，如螺丝、螺丝帽、螺栓、铜球、锡球、电子插件等、IC框架。即可手动按钮调节，也可以通过鼠标调节寻找测试点。

3、高精密彩色CCD

放大倍数15-20倍的高清晰彩色CCD，图像清晰，测量点一目了然。雷射激光对焦系统，可以准确定位测量高度，消除了人为对焦而引起的误差。

五、软件

FP基本参数法软件

人性化的操作界面

功能强大而操作简便。多种语言可供选择，国际化，多元化。

内置光谱数据库

可以自动从数据库中提取预定光谱而不需要测量；

所有应用工作程序可直接从数据库中复制，这种做法可以使用户和服务工程师快速新增工作程序；

用户无需标样也可以调较工作程序，只需要测试相关的底材和纯元素即可完成。

定性分析

可以在光谱上自动标出对象所含元素，自动读取元素的特征能量线，对于未知的样品有良好的判别。

特大的数字显示测量结果，数据输出结构形象，用户易懂。

多种个性化的设置

用户可以选择测量时间、显示单位、显示精度等。

完善的数据统计和SPC功能

可以数据一组数据或多组数据的平均值、标准偏差、相对标准偏差、相对偏差、最大值、最小值、合格率；输入管控范围可以自动生成X-Bar/R图，CP，CPK，Histogram等。

六、应用举例

1、耐腐蚀性电镀镀层分析

镀化学镍部件(NiP/Fe)

单位：um

| 测量次数 | NiP的厚度 | Ni的含量 | P的含量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.65 | 88.35% | 11.65% |
| 2 | 4.61 | 88.26% | 11.74% |
| 3 | 4.64 | 88.29% | 11.71% |
| 4 | 4.59 | 88.43% | 11.57% |
| 5 | 4.62 | 88.26% | 11.74% |
| 测量平均值 | 4.62 | 88.32% | 11.68% |
| 标准偏差 | 0.02 | 0.07% | 0.07% |
| 相对标准差 | 0.52% | 0.08% | 0.62% |
| 真实值 | 4.65 | 88.20% | 11.80% |
| 相对误差 | -0.61 | 0.13% | -1.00% |

2、接插件镀层分析

镀镍金部件(Au/Ni/CuSn)

单位：um

| 测量次数 | Au | Ni |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.081 | 2.85 |
| 2 | 0.085 | 2.89 |
| 3 | 0.079 | 2.91 |
| 4 | 0.083 | 2.83 |
| 5 | 0.082 | 2.86 |
| 测量平均值 | 0.082 | 2.87 |
| 标准偏差 | 0.002 | 0.03 |
| 相对标准差 | 2.73% | 1.11% |
| 真实值 | 0.080 | 3.00 |
| 相对误差 | 2.50% | -4.40% |

3、线路板电镀镀层分析

镀锡铅板（SnPb-Cu）

单位：um

| 测量次数 | SnPb | Sn的含量 | Pb的含量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.42 | 64.38% | 35.62% |
| 2 | 8.37 | 64.52% | 35.48% |
| 3 | 8.40 | 64.25% | 35.75% |
| 4 | 8.31 | 64.58% | 35.42% |
| 5 | 8.48 | 64.55% | 35.45% |
| 测量平均值 | 8.40 | 64.46% | 35.54% |
| 标准偏差 | 0.06 | 0.14% | 0.14% |
| 相对标准差 | 0.75% | 0.21% | 0.39% |
| 真实值 | 8.50 | 64.50% | 35.50% |
| 相对误差 | -1.22% | -0.07% | 0.12% |

4、装饰性电镀镀层分析

镀铜镍铬（Cr-Ni-Cu-Fe）

单位：um

| 测量次数 | Cr | Ni | Cu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.374 | 4.51 | 8.91 |
| 2 | 0.380 | 4.60 | 8.82 |
| 3 | 0.375 | 4.52 | 9.06 |
| 4 | 0.383 | 4.65 | 8.83 |
| 5 | 0.370 | 4.59 | 8.95 |
| 测量平均值 | 0.376 | 4.57 | 8.91 |
| 标准偏差 | 0.005 | 0.06 | 0.10 |
| 相对标准差 | 1.36% | 1.28% | 1.10% |
| 真实值 | 0.360 | 4.80 | 9.50 |
| 相对误差 | 4.56% | -4.71% | -6.17% |

5、材料分析

不锈钢分析（CrNiFeMo）

单位：%

| 测量次数 | Cr | Ni | Fe | Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.35 | 9.75 | 71.36 | 0.54 |
| 2 | 18.46 | 9.64 | 71.30 | 0.60 |
| 3 | 18.31 | 9.81 | 71.36 | 0.52 |
| 4 | 18.30 | 9.70 | 71.45 | 0.55 |
| 5 | 18.44 | 9.59 | 71.40 | 0.57 |
| 测量平均值 | 18.37 | 9.70 | 71.37 | 0.56 |
| 标准偏差 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| 相对标准差 | 0.40% | 0.90% | 0.08% | 5.48% |
| 真实值 | 18.50 | 9.50 | 71.50 | 0.50 |
| 相对误差 | -0.69% | 2.08% | -0.18% | 11.20% |

6、镀液分析

镀锌电镀液测量

单位：g/L

| 测量次数 | 测量值 |
| --- | --- |
| 1 | 23.4 |
| 2 | 23.6 |
| 3 | 23.7 |
| 4 | 23.5 |
| 5 | 23.3 |
| 平均值 | 23.50 |
| 标准差 | 0.16 |
| 相对标准差 | 0.67% |
| 真实值 | 23.50 |
| 相对误差 | 0.00% |